瑞普四方

PRR20  压力变送器使用说明书

# RPP20 压力变送器

产品概述

# 产品特点

具有短路保护和反极性保护

抗干扰、防浪涌保护

本质安全型产品，符合国家 GB3836.4 GB3836.1 标准的 Exia ⅡCT6Ga  要 求

隔爆型 产 品， 符 合 国 家 GB3836.2- 2021 ，          GB3836.1 -2021标   准的Exdb  Ⅱ CT6Gb 的要求

电压、电流多种输出信号

性能稳定可靠

316L 不锈钢隔离膜片，一体化设计

可测量表压、绝压和密封参考压力

# 产品应用

石油化工

测量与控制技术

液压与气动领域

PRR20  通用压力变送器是我公司自主设计生产的一款高精度、 高稳定性的压力测量产品。产品采用带不锈钢隔离膜片的硅压阻传 感器，配合专用数字电路，经过信号放大、线性修正、抗干扰、防 浪涌保护等信号处理，输出标准工业信号的一体化产品。

技术参数

| 量 程 | -100kPa…0kPa ～ 10kPa…3.5MPa（表压） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0kPa ～ 70kPa…35MPa（绝压） |  |
|  | 0kPa ～ 3.5MPa…100MPa（密封表压） |  |
| 过 载 | 2 倍满量程压力或 110MPa( 取最小 ) |  |
| 压力类型 | 表压、绝压、密封表压 |  |
| 输出信号 | 两线制 4 ～ 20mADC; 供电 10~28VDC |  |
|  | 三线制 0 ～ 5VDC；供电 10~28VDC |  |
|  | 三线制 1 ～ 5VDC；供电 10~28VDC |  |
|  | 三线制 0.5 ～ 4.5VDC；供电 10~28VDC 或 5±0.1VDC |  |
|  | 三线制 0.5 ～ 2.5VDC；5±0.1VDC 或 3.3±0.1VDC |  |
| 精 度 | ±0.25％ FS ±0.5％ FS（默认 ) |  |
| 长期稳定性 | ±0.2%FS/ 年 |  |
| 零点温度误差 | ＜ 100KPa ±0.05%FS/℃ |  |
|  | ≥ 100KPa ±0.03%FS/℃ |  |
| 满度温度误差 | ＜ 100KPa ±0.05%FS/℃ |  |
|  | ≥ 100KPa ±0.03%FS/℃ |  |
| 工作温度 | -30℃~ 80℃（插件型） -10℃~ 70℃（电缆型） |  |
|  | -40℃~ 60℃（本安防爆型）-20℃~ 60℃（隔爆型） |  |
| 贮存温度 | -40℃~ 120℃（插件型） -20℃~ 85℃（电缆型） |  |
| 负载电阻 | 电流输出：≤（电源电压 -10V）/0.02A (Ω) |  |
|  | ≥ 10KΩ |  |
| 绝缘电阻 | 100MΩ@250VDC |  |
| 防护等级 | IP65 | IP68 |
| 防爆等级 | Exia IIC T6 Ga Exdb IIC T6 Gb |  |
| 电气连接 | 四芯插件或直接出线（默认 1m，线长可定制） |  |
| 密 封 圈 | 氟橡胶 |  |
| 介质适用性 | 对不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 |  |

01

瑞普四方

SW27

PRR20  压力变送器使用说明书

SW27

外形尺寸（单位：mm）

四芯插件 /IP65

SW27

四芯插件 /IP65（P1 平膜型）

SW27

电缆出线 /IP68                                                          电缆出线 /IP65

M12×1 四芯插件 /IP65

电缆出线 /IP66( 隔爆型 )

接插件-航插

两线制 V+

三线制

V+

GND

OUT+

1/ 棕 2/ 白 3/ 蓝

-

0V/OUT+

电气连接

| 接插件-直角弯头 |  | 两线制 | 三线制 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | V+ | V+ |
|  | 2 | 0V/OUT+ | GND |
|  | 3 | - | OUT+ |

红 黑 白

电缆出线

三线制

V+

GND

OUT+

两线制

V+

0V/OUT+

-

使用与安装

(1) 压力变送器可直接安装在测量点上，该测量点位于温度变化较小的地方，同时要避免震动和冲击

的影响，从而减少外部环境对测量精度的影响。

(2) 压力变送器应使用在对硅和不锈钢无腐蚀的介质中，所测系统瞬间可能出现的最大压力不能超过

过载压力额定值。压力变送器的背端不能接触导电性、腐蚀性液体或气体。

(3) 信号线不应该与其它电源线一同布线（无论是通过线管还是明线槽），并且应远离大功率设备，

避免其他电器设备产生的磁场或电场对变送器信号造成干扰。

02